（その１）

放射性同位元素装備診療機器設置届エックス線装置設置届

年　　月　　日

（宛先）旭川市保健所長

住　所

管理者

氏　名

放射性同位元素装備診療機器を備えるので，医療法第15条第３項の規定により，次のとおり届け出ます。

| 診療所 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | （ＴＥＬ） （ＦＡＸ） |
| 使用開始予定年月日 |  | 年 月 日 |
| 事務上の連絡先 | 名称 |  |
|  | 所在地 | （ＴＥＬ） （ＦＡＸ） |
|  | 実務者の所属及び氏名 |  |

（注）１　管理者の氏名は，医療法施行令第４条の２第１項の規定により届け出た管理者の氏名を記入してください。

２　事務上の連絡先は，当該届出に関する照会に対し回答できる診療所の実務者の連絡先を記入してください。

（その２）

(放射性同位元素装備診療機器)

| 放射性同位元素装備診療機器に関する事項 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途 |  |  |  |  |  | □骨塩定量分析用 □輸血用血液照射用 □ガスクロマトグラフ用 |  |
|  | 装備する放射性同位元素の種類(核種) |  |  |  |  |  | □125Ｉ □241Ａｍ □153Ｇｄ(骨塩定量分析装置) □137Ｃｓ(輸血用血液照射装置) □63Ｎｉ（ガスクロマトグラフ用ＥＣＤ） |  |
|  | 装備する放射性同位元素の 数量 (MBq 又は TBq) |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位元素装備診療機器の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 骨塩定量分析装置 | 装備する放射性同位元素の数量が0.11TBq 以下 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |
|  |  | 機器を使用しないときの機器表面の実効線量率が600nSv/時以下になる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 機器使用時の機器から１mの距離における実効線量率が６μSv/時以下になる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 線源収納容器 | 耐火構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 線源を容易に取り外しができず，かつ，線源が脱落するおそれのない構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 機器表面に放射線障害防止 に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | ガスクロマトグラフ用ＥＣＤ | 装備する放射性同位元素の 数量が 740MBq 以下 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |
|  |  | 機器表面の実効線量率が 600nSv/時以下になる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 線源収納容器 | 耐火構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 線源を容易に取り外しができず，かつ，線源が脱落するおそれのない構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 導入口及び排出口のキャップ 等による密閉構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | ねじ等による機器への固定構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 機器表面に放射線障害の防止 に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 輸血用血液照射装置 コンデンサ式エックス線高電圧装置 | 装備する放射性同位元素の 数 量 が 200TBｑ 以 下 保管場所 保管場所 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |
|  |  | 機器から１mの距離における実効線量率が 6μSv/時以下になる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 線源収納容器 | 耐火構造 |  |  |  | 有 ・ 無 □その他（ ） |  |
|  |  |  | 線源を容易に取り外しができず，かつ，線源が脱落するおそれのない構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 機器に固定されていて，容易に 取り外しができない構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 機器開口部の開放時のしゃへい構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 機器開口部のかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 機器表面に放射線障害の防止 に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 使 用 室 名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要構造部等の耐火性 |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料を用いた構造 |  |
|  | 画壁等の材質 及び厚さ等 |  |  |  | 天井 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を１mSv /週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 出入口のかぎ等の閉鎖設備・器具患者への入射線量率が以下になる構造（高線量率透視制 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| その他放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 管理区域境界 | 実行線量を1.3ｍSv/３月以下とする防護措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 管理区域への立入制限措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 居住区域及び敷地境界の実効線量を ２５０μSv/３月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 入院患者の被ばくする実効線量を 1.3ｍSv/３月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線診療従事者等の防護措置 (放射線防護用具等) |  |  |  |  |  | □防護衣 （ mmPb） □防護衝立（ mmPb） □その他（ ） |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく線量の測定方法 |  |  |  |  |  | □ＯＳＬ線量計 □蛍光ガラス線量計（リング型を含む。） □電子式ポケット線量計 □ＴＬＤ（リング型を含む。） □その他（ ） |  |
| 放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 |  |  |  | 氏名 |  | 職種 | 籍登録年月日籍登録年月日及び籍登録番号 | 放射線診療に関する経歴 エックス線診療に関する経歴 |

（注）１　放射性同位元素装備診療機器を使用する医師等の氏名欄には，使用する全員の氏名を記入してください。

２　添付する平面図及び断面図には，線源の位置，線源から天井，床及び周囲の画壁等

の外側までの距離（ｍ）並びに画壁等の材質，厚さ及び縮尺を記入してください。

３　添付する位置関係を示す図面には，線源からの距離（ｍ），縮尺及び方位を記入してください。

【放射性同位元素装備診療機器設置届に係る留意事項】

旭川市医療法施行細則（平成１２年旭川市規則第３２号）第１１条第２項第５号に規定す　 る書類についてもれなく添付してください。